## Obr- T1  TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA  RTG aparat

Ponudnik naj v desni stolpec vpiše DA, če ponuja popolnoma enake lastnosti, kot jih zahteva naročnik. V primeru odstopanja od zahtev naročnika, naj ponudnik vpiše, kakšne lastnosti ima ponujeni aparat.

Naročnik navaja opis pričakovanih lastnosti za predmet javnega naročila pri čemer so ponujene lastnosti lahko boljše, ne smejo pa biti slabše.

Ponudnik mora obvezno priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere mora biti preverljivo, ali/kako ponujeni aparat izpolnjuje v spodnji tabeli določene zahteve. Ponudnik naj v priloženi tehnični dokumentaciji proizvajalca jasno označi dele dokumentacije, kjer je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. V spodnjo tabelo naj pri vsaki zahtevi vnese zaporedno št. strani tehnične dokumentacije, kjer se predmetni podatek nahaja.

- ZAHTEVE RTG APARATA za ZD Kranj (za rtg slikanje skeleta in pljuč)

| Zap. Št. | SPLOŠNE LASTNOSTI RTG SISTEMA | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
| --- | --- | --- |
|  | Ponujeni aparat je od proizvajalca (navesti) ___________________________________________. Tip opreme (navesti) ______________________________________ |  |
|  | Stropni nosilec rentgenske cevi, RTG cev in kolimator | DA NE Št.strani:____ |
|  | Stenski stativ z vgrajenim direktnim digitalnim detektorjem velikosti najmanj 42x42 cm. Stenski stativ z vgrajenim direktnim digitalnim detektorjem velikosti najmanj 42x42 cm ( do -1%). | DA NE Št.strani:____ |
|  | Plavajoča in po višini nastavljiva miza za pacienta | DA NE Št.strani:____ |
|  | Visokofrekvenčni rentgenski generator vsaj 65 KV. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora biti opremljen vsaj z dvema direktnima digitalnima detektorjema, enim fiksno instaliranem v stenskem stativu in drugim mobilnim, brezžičnim detektorjem, ki se uporablja v mizi za pacienta in za posebne posnetke: Fiksni detektor velikosti 42x42 cm ali več Mobilni detektor velikosti 34x42 cm ali več Fiksni detektor velikosti najmanj 42x42 cm (do -1%) Mobilni detektor velikosti najmanj 34x42 cm (do -1%) | DA NE Št.strani:____ |
|  | Digitalni sistem za nadzor rentgenskega sistema, procesiranje ter ocenitev in naknadno obdelavo pridobljenih digitalnih slik | DA NE Št.strani:____ |

| Zap. Št. | STROPNI (TELESKOPSKI) NOSILEC RENTGENSKE CEVI IN RENTGENSKA CEV | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
| --- | --- | --- |
|  | Vzdožni pomik mora biti najmanj 340 cm | DA NE Št.strani:____ |
|  | Prečni pomik mora biti najmanj 220 cm | DA NE Št.strani:____ |
|  | Vertikalni pomik mora biti najmanj 180 cm | DA NE Št.strani:____ |
|  | Rotacija cevi okoli vertikalne osi mora biti najmanj 330° signalizirano pri 0°, ±90° in +180° Rotacija cevi okoli vertikalne osi mora biti najmanj +/-135° signalizirano pri 0°, ±90° in +180° | DA NE Št.strani:____ |
|  | Rotacija okoli horizontalne osi mora biti najmanj ±120°, signalizirano pri 0° in 90° | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora vključevati ročno in motorizirano nastavljivi kolimator z možnostjo rotacije za ± 45° | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora omogočati pregled nad pacientom ter pregled nad preiskavo z možnostjo sprememb na monitorju, ki je del stropnega stativa za RTG cev (npr. na kolimatorju). Na voljo morajo biti vsaj: modifikacija ekspozicijskih parametrov (kV, mAs, ms), izbor merilnih celic za avtomatsko ekspozicijo in izbirna fokusa. Prikaz in upravljanje mora biti omogočeno pri slikanju vertikalno in horizontalno. (podatki pacienta, obvezno ime in priimek, vrsta preiskave in možnost spreminjanja preiskave) Naročnik bo kot ustrezno sprejel tudi drugo primerno rešitev, ki omogoča pregled nad pacientom ter pregled nad preiskavo z možnostjo sprememb na monitorju. | DA NE Št.strani:____ |
|  | V kolimatorju morajo biti vgrajeni tudi filtri mehkih žarkov, ki se avtomatsko vstavljajo glede na izbrani program organske avtomatike. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora omogočati avtomatsko sledenje rentgenske cevi glede na položaj detektorskega sistema ter avtomatsko centriranje (premiki glede na višino mize in premiki glede na višino detektorja v stenskem stativu) Hitra motorizacija (najmanj 0,5m/s)-sistem za samonastavljanje pozicij rtg slikanja -sočasno v x,y,z osi! Hitra motorizacija (najmanj 0,45m/s v smeri x, y, ter najmanj 0,3m/s v smeri z)-sistem za samonastavljanje pozicij rtg slikanja -sočasno v x,y,z osi! | DA NE Št.strani:____ |
|  | Rentgenska cev mora imeti dva čim manjša fokusa ne večja kot 0,6 in 1,0 mm Dovoljeno je odstopanje 10%. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Moči fokusov morajo biti vsaj 40 kW in 80 kW (IEC 60613) Moči fokusov morajo biti vsaj 32 kW in 80 kW | DA NE Št.strani:____ |
|  | Rotacija anode mora biti 9,000 – 10,500 vrtljajev na min. Rotacija anode mora biti vsaj med 9,000 – 10,000 vrtljajev na min. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Toplotna kapaciteta anode mora biti najmanj 800 kHU Sprejemljivo je odstopanje do -10%. | DA NE Št.strani:____ |

| Zap. Št. | MIZA ZA PACIENTA | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
| --- | --- | --- |
|  | Dimenzije plavajoče plošče morajo biti velikosti vsaj 240 x 80 cm | DA NE Št.strani:____ |
|  | Obseg nastavitve višine mize mora biti vsaj v območju od 52 – 95 cm. Obseg nastavitve višine mize mora biti vsaj v območju od 52 cm do najmanj 91,5 cm. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Vzdolžni/prečni premik plošče mora biti vsaj ± 45 cm, ± 14 cm Vzdolžni/prečni premik plošče mora biti vsaj ± 45 cm, ± 11 cm Sprejemljiv je tudi vzdolžni pomik +/-120 cm in prečni +/- 13cm | DA NE Št.strani:____ |
|  | Rešetka mora biti fokusirana na približno 115 cm Sprejemljiva je tudi rešetka fokusirana na 110 cm. | DA NE Št.strani:____ |
|  | V mizi mora biti vgrajen predal, ki omogoča uporabo direktnega digitalnega detektorja, ki je specificiran v nadaljevanju | DA NE Št.strani:____ |
|  | Omogočena mora biti vzdolžna in prečna postavitev detektorja. Aparat mora samodejno prilagoditi kolimacijo glede na postavitev detektorja v pokončni ali ležeči položaj (+/-90° v predalu). | DA NE Št.strani:____ |
|  | Nosilnost mize mora biti minimalno 300kg | DA NE Št.strani:____ |

| Zap. Št. | STENSKI STATIV | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
| --- | --- | --- |
|  | Stenski stativ mora imeti vgrajen direktni digitalni detektor, ki je specificiran v nadaljevanju v velikosti enako ali več kot 42x42 cm. Stenski stativ mora imeti vgrajen direktni digitalni detektor, ki je specificiran v nadaljevanju v velikosti najmanj 42x42 cm (-1%). | DA NE Št.strani:____ |
|  | Vertikalni premik (centralni RTG žarek od tal) mora biti najmanj od 40 cm - 170 cm. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Naklon detektorja mora biti najmanj od - 20° do + 90°. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Rešetka mora omogočati slikanja od 1,15 m do 1,8 m | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora omogočati avtomatsko sinhronizirano premikanje rentgenske cevi v skladu z nastavitvijo višine stenskega stativa | DA NE Št.strani:____ |

| Zap. Št. | VISOKOFREKVENČNI RENTGENSKI GENERATOR | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
| --- | --- | --- |
|  | Rentgenski generator mora biti visokofrekvenčen z nominalno močjo vsaj 65 kW | DA NE Št.strani:____ |
|  | Omogočene morajo biti napetosti do vsaj 150 kV in tokovi do vsaj 1000 mA | DA NE Št.strani:____ |
|  | Najkrajši čas ekspozicije ne sme biti večji kot 1 ms Najkrajši čas ekspozicije ne sme biti večji kot 2 ms. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Najmanjši mAs produkt ne sme biti večji kot 0,5 mAs | DA NE Št.strani:____ |
|  | Generator mora biti v celoti integriran v digitalni sistem tako, da je možen nadzor generatorja preko glavne konzole digitalnega slikovnega sistema. | DA NE Št.strani:____ |

| Zap. Št. | DETEKTORJA IN DIGITALNI SISTEM ZA NADZOR RENTGENSKEGA SISTEMA, PROCESIRANJE TER OCENITEV IN NAKNADNO OBDELAVO PRIDOBLJENIH DIGITALNIH SLIK | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
| --- | --- | --- |
|  | Direktna digitalna detektorja morata delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi) | DA NE Št.strani:____ |
|  | Velikost pikslov ne sme biti večja kot 148 µm na obeh ponujenih detektorjih. Velikost pikslov ne sme biti večja kot 150µm na obeh ponujenih detektorjih. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Fiksni detektor v stenskem stativu: velikost detektorskega (aktivnega) polja enak ali večji kot 42 x 42 cm, število točk najmanj 2.800 x 2.800 | DA NE Št.strani:____ |
|  | Mobilni brezžični detektor: velikost detektorskega (aktivnega) polja najmanj 34 x 42 cm, število točk najmanj 2.350 x 2.800. Mobilni detektor mora omogočati uporabo v mizi (omogočena mora biti vzdolžna in prečna vstavitev) za pacienta ter tudi prosto po prostoru. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Omogočena polnitev mobilnega detektorja v predalu mize in rezervni set baterije s polnilcem | DA NE Št.strani:____ |
|  | Teža mobilnega detektorja ne sme biti več kot 3,5 kg | DA NE Št.strani:____ |
|  | Rešetka za prosto slikanje nepokretnih pacientov, ki se priklopi na detektor | DA NE Št.strani:____ |
|  | Zaščita za detektor za talno slikanje (stopala stoje) | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora omogočati zajem slike vsaj z globino 16 bit Sistem mora omogočati zajem slike vsaj z globino 14 bit. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz slike, ne več kot 6 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike. Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz slike, ne več kot 6 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike. Naročnik bo kot ustrezen sprejel tudi sistem, ki omogoča prikaz popolnoma rekunstruirane slike ne več kot v 9 s in prikaz delno rekunstruirane slike ne več kot v 5 s pod pogojem, da je z delno rekunstruirano sliko omogočeno nadaljnje delo. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo na osnovi DICOM protokolov in tiskanje slik na mrežni laserski tiskalnik. Na voljo morajo biti vsaj: - DICOM Send, - DICOM Print, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Worklist , - DICOM MPPS in - DICOM Query/Retrieve. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Omogočena mora biti shranitev vsaj 10.000 slik. Omogočena mora biti shranitev vsaj 4.000 slik. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Pregledni monitor mora biti vsaj 19 palčen | DA NE Št.strani:____ |
|  | Kontrolna konzola naj omogoča vsaj sledeče možnosti obdelave oz. dodelave slike: nadzor rentgenskega generatorja nadzor programov slikanja (organska avtomatika) naknadno obdelavo slike z moţnostjo izbora različnih filtrov za izboljšanje ostrine in razmerja signal šum zoomiranje slike prikaz markerjev (L, D, a.p./p.a. itd.) rotacija slike obrezovanje slike dodajanje komentarjev na sliko | DA NE Št.strani:____ |

| Zap. Št. | OSTALE TEHNIČNE ZAHTEVE | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat mora biti opremljen z merilcem doze, Dose area product meter | DA NE Št.strani:____ |

2. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA VEZANE NA PREDMET NAROČILA

| ZP | ZAGOTAVLJANJE OSTALIH POGOJEV IZVEDBE | Označi DA če pogoje zagotavlja in doda dokazila, kot jih zahteva naročnik |
| --- | --- | --- |
|  | Naročnik zahteva dobavni rok z montažo in nemotenim pričetkom delovanja aparata do 60 dni od podpisa pogodbe. | DA Zagotavljamo rok dobave do ______________ dni. |
|  | Ponudnik zagotavlja osebje, ki je usposobljeno za izvedbo dobave oz. montaže rtg aparata, za zagon in preizkus delovanja opreme ter za izobraževanje osebja uporabnika za delo z dobavljenim aparatom. | DA |
|  | Ponudnik bo zagotovil brezplačno izobraževanje osebja uporabnika za varno in uspešno delo z opremo do faze popolnega obvladovanja sistema, kar bodo po izvedbi potrdili uporabniki s podpisom na prevzemnem zapisniku. | DA |
|  | Ob prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik, ki je podlaga za izstavitev računa. Dobavitelj mora ob predaji aparata naročniku izročiti najmanj: Tehnično dokumentacijo, ki je sestavni del tehnične mape aparata, ki se nahaja ob aparatu; Navodila za uporabo obvezno v slovenskem jeziku; Garancijsko izjavo z navedbo kontaktnih podatkov serviserjev. | da |
|  | Naročnik zahteva garancijski rok najmanj 24 mesecev, na vso dobavljeno opremo, ki je predmet javnega naročila | DA Zagotavljamo garancijski rok _________ mesecev. |
|  | V garancijskem roku mora biti zagotovljen servis in vzdrževanje opreme ter ostale aktivnosti skladno s tehničnimi specifikacijami, z določili pogodbe oz. celotno razpisno dokumentacijo. | DA |
|  | Ponudnik mora imeti vsaj tri reference za dobavo in postavitev rtg aparata (kar je predmet javnega naročila) v zdravstveni ustanovi v RS in/ali v EU; v zadnjih treh letih pred oddajo ponudb | DA Obvezna priloga: izpolnjen obrazec ESPD in OBR-C3 |
|  | Ponudnik zagotavlja, da je vsa oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU na področju medicinske opreme oz. pripomočkov in ima oznako CE. | DA in je razvidno iz priloženih prospektov oz. kataloga. |

3. VZDRŽEVANJE in SERVISIRANJE

| ZP | ZAGOTAVLJANJE VZDRŽEVANJA | Označi DA če pogoje zagotavlja in doda dokazila, kot jih zahteva naročnik |
| --- | --- | --- |
|  | Naročnik pričakuje vzdrževanje oz. servisiranje na poziv in sicer v odzivnih časih: - dostopnost serviserja od ponedeljka do petka od 7 do 17 ure - dobavitelj zagotavlja odzivni čas servisne službe za začetek servisiranja do 6 ur - Izvajalec se obvezuje, da bo manjšo napako odpravil najkasneje v roku 1 delovnega dneva od prejema obvestila ter večje napake v okviru 2 delovnih dni po prejemu poziva s strani naročnika. - V primeru, da bo za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine, mora biti napaka odpravljena v roku 7 delovnih dni. - V kolikor zaradi različnih okoliščin izvajalec ne bi mogel izpolniti rokov za odpravo napak, se pogodbeni stranki o določitvi novega roka in povračilu morebitne škode naročniku medsebojno dogovorita. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik in to na račun dobavitelja. | DA |
|  | Vzdrževanje obsega redni pregled opreme, preverjanje in optimizacijo opreme, vse potrebne konfiguracije, nastavitve strojne in programske opreme, odpravljanje morebitnih manjših pomanjkljivosti na opremi, pomoč in svetovanje naročniku. | da |
|  | Redni pregledi v obsegu, ki ga predpisuje proizvajalec aparata se izvajajo v rednem delovnem času izvajalca in uporabnika. Vsi pregledi morajo biti najavljeni s strani izvajalca najmanj 3 dni pred izvedbo. | da |
|  | Ponudnik zagotavlja vzdrževanje, servis in originalne rezervne dele še najmanj 10 let po dobavi RTG aparata. | da |
|  | Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos za prodajo in vzdrževanje predmetnega blaga – ponudnik mora navesti podatke o serviserju in priložiti dokazilo, da je serviser usposobljen in pooblaščen s strani proizvajalca aparata izvajati servis. | DA OBVEZNA PRILOGA: proizvajalčevo pooblastilo za prodajo, vzdrževanje in zagotavljanje rezervnih delov. |
|  | Servisna služba mora biti organizirana v Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak. Opomba: V kolikor bo ponudnik zagotavljal pogoj s servisiranjem iz tujine, bo komunikacija potekala izključno v slovenskem jeziku, kar mora na svoje stroške zagotoviti ponudnik. | Navedite servis in kontakt |

Ponudnik s podpisom potrjuje, da je sposoben izvesti predmetno javno naročilo v celoti in sprejema vse zahteve ter pogoje opredeljene v tehnični dokumentaciji.

Kraj in datum:				Žig in podpis zakonitega zastopnika:

………………………………		………………………………………………….